Serial No: XYZV-38    06/11/02

User Name:  Pharmacia Italia

Card Type:  DB6.4

===========================================================

X AXIS : -26.7262 steps/mm +0.0697 -0.0669

-----------------------------------------------------------

Readings :

No: Steps   Reading  Local Pitch   Error

-----------------------------------------------------------

0:   -67    2.49mm                   +0.0310

1:  -134    4.93mm                   -0.0359

2:  -201    7.45mm                   -0.0228

3:  -268    9.98mm                   +0.0003

4:  -335   12.50mm                   +0.0134

5:  -402   14.96mm                   -0.0335

6:  -469   17.47mm                   -0.0304

7:  -536   20.01mm                   +0.0027

8:  -603   22.53mm                   +0.0158

9:  -670   24.97mm                   -0.0511

10:  -737   27.48mm                   -0.0480

11:  -804   30.03mm                   -0.0049

12:  -871   32.56mm                   +0.0182

13:  -938   35.03mm                   -0.0187

14: -1005   37.54mm                   -0.0156

15: -1072   40.07mm                   +0.0075

16: -1139   42.59mm                   +0.0206

17: -1206   45.04mm                   -0.0363

18: -1273   47.56mm                   -0.0232

19: -1340   50.09mm                   -0.0001

20: -1407   52.57mm                   -0.0270

21: -1474   55.04mm                   -0.0639

22: -1541   57.58mm                   -0.0308

23: -1608   60.11mm                   -0.0077

24: -1675   62.65mm                   +0.0254

25: -1742   65.11mm                   -0.0215

26: -1809   67.63mm                   -0.0084

27: -1876   70.17mm                   +0.0247

28: -1943   72.68mm                   +0.0278

29: -2010   75.13mm                   -0.0291

30: -2077   77.62mm                   -0.0460

31: -2144   80.16mm                   -0.0129

32: -2211   82.67mm                   -0.0098

33: -2278   85.14mm                   -0.0467

34: -2345   87.68mm                   -0.0136

35: -2412   90.21mm                   +0.0094

36: -2479   92.75mm                   +0.0425

37: -2546   95.21mm                   -0.0044

38: -2613   97.73mm                   +0.0087

39: -2680  100.27mm                   +0.0418

40: -2747  102.76mm                   +0.0249

41: -2814  105.21mm                   -0.0320

42: -2881  107.74mm                   -0.0089

43: -2948  110.26mm                   +0.0042

44: -3015  112.79mm                   +0.0273

45: -3082  115.26mm                   -0.0096

46: -3149  117.77mm                   -0.0065

47: -3216  120.31mm                   +0.0266

48: -3283  122.86mm                   +0.0697

49: -3350  125.30mm                   +0.0028

50: -3417  127.80mm                   -0.0041

51: -3484  130.33mm                   +0.0190

52: -3551  132.84mm                   +0.0221

53: -3618  135.30mm                   -0.0248

54: -3685  137.81mm                   -0.0217

55: -3752  140.33mm                   -0.0086

56: -3819  142.88mm                   +0.0345

57: -3886  145.33mm                   -0.0224

58: -3953  147.85mm                   -0.0093

59: -4020  150.40mm                   +0.0338

60: -4087  152.91mm                   +0.0369

61: -4154  155.37mm                   -0.0100

62: -4221  157.90mm                   +0.0131

63: -4288  160.44mm                   +0.0462

64: -4355  162.94mm                   +0.0393

65: -4422  165.41mm                   +0.0024

66: -4489  167.93mm                   +0.0155

67: -4556  170.44mm                   +0.0186

68: -4623  172.99mm                   +0.0617

69: -4690  175.44mm                   +0.0048

70: -4757  177.94mm                   -0.0021

71: -4824  180.48mm                   +0.0310

72: -4891  183.01mm                   +0.0541

73: -4958  185.47mm                   +0.0072

74: -5025  188.00mm                   +0.0303

75: -5092  190.52mm                   +0.0434

76: -5159  193.04mm                   +0.0565

77: -5226  195.50mm                   +0.0096

78: -5293  198.01mm                   +0.0127

79: -5360  200.54mm                   +0.0358

80: -5427  203.04mm                   +0.0289

81: -5494  205.47mm                   -0.0480

82: -5561  208.01mm                   -0.0149

83: -5628  210.55mm                   +0.0182

84: -5695  213.07mm                   +0.0313

85: -5762  215.54mm                   -0.0056

86: -5829  218.06mm                   +0.0075

87: -5896  220.58mm                   +0.0205

88: -5963  223.11mm                   +0.0436

89: -6030  225.56mm                   -0.0132

90: -6097  228.05mm                   -0.0301

91: -6164  230.58mm                   -0.0070

92: -6231  233.11mm                   +0.0160

93: -6298  235.57mm                   -0.0308

94: -6365  238.10mm                   -0.0077

95: -6432  240.63mm                   +0.0153

96: -6499  243.17mm                   +0.0484

97: -6566  245.63mm                   +0.0015

98: -6633  248.15mm                   +0.0146

99: -6700  250.67mm                   +0.0277

100: -6767  253.17mm                   +0.0208

101: -6834  255.61mm                   -0.0461

102: -6901  258.12mm                   -0.0430

103: -6968  260.66mm                   -0.0099

104: -7035  263.18mm                   +0.0032

105: -7102  265.65mm                   -0.0337

106: -7169  268.18mm                   -0.0106

107: -7236  270.72mm                   +0.0225

108: -7303  273.26mm                   +0.0556

109: -7370  275.70mm                   -0.0113

110: -7437  278.20mm                   -0.0182

111: -7504  280.74mm                   +0.0149

112: -7571  283.24mm                   +0.0080

113: -7638  285.69mm                   -0.0489

114: -7705  288.22mm                   -0.0258

115: -7772  290.74mm                   -0.0127

116: -7839  293.26mm                   +0.0004

117: -7906  295.73mm                   -0.0365

118: -7973  298.26mm                   -0.0134

119: -8040  300.80mm                   +0.0197

120: -8107  303.33mm                   +0.0428

121: -8174  305.77mm                   -0.0241

122: -8241  308.30mm                   -0.0010

123: -8308  310.84mm                   +0.0321

124: -8375  313.33mm                   +0.0152

125: -8442  315.79mm                   -0.0317

126: -8509  318.31mm                   -0.0186

127: -8576  320.84mm                   +0.0045

128: -8643  323.35mm                   +0.0076

129: -8710  325.79mm                   -0.0593

130: -8777  328.30mm                   -0.0562

131: -8844  330.84mm                   -0.0231

132: -8911  333.37mm                   +0.0000

133: -8978  335.81mm                   -0.0669

134: -9045  338.34m